Załącznik nr 1 do USTLENIA WARTOŚCI ZAMÓWENIA 02/01/2018

……………………………………

Miejscowość, data

FORMULARZ SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

……………………………

Pieczęć

Klinika Stomatologiczna DENMED Mariusz Pankowski

Ul. Kościuszki 51B

87-100 Toruń

| Firma: |  |
| --- | --- |
| NIP: |  |
| Adres siedziby: |  |
| Osoba do kontaktu: |  |
| Dane kontaktowe (telefon, e-mail): |  |

| 1. Frezarka |  |
| --- | --- |
| Łączna cena przedmiotu zapytania (wartość netto) |  |
| Minimalne parametry przedmiotu postępowania: | 1. Ilość osi sterowanych: 5 (X,Y,Z,A,B) 2. Silniki napędowe osi o mocy co najmniej 350W 3. Wrzeciono o mocy co najmniej: 1 kW, 4. Prędkość obrotowa co najmniej 45 000 obr./min 5. System pomiaru: rozdzielczość < 0,3 mikrona - we wszystkich osiach 6. Magazyn narzędzi: min. 15 pozycji 7. Magazyn bloczków: min. 8 pozycji 8. Chłodzenie detalu: zintegrowany system chłodzenia cieczą 9. Rozwiązanie zapewniające kompensację wpływu temperatury na dokładność pozycjonowania frezarki 10. Sterowanie maszyną: dotykowy panel sterowania, wbudowany w maszynę; możliwość zdalnego połączenie z maszyną; 11. Obrabiane materiały: wszystkie materiały stosowane w stomatologii w technologii CAD/CAM 12. Oprogramowanie: zintegrowane z maszyną, umożliwiające produkcję wszystkich stosowanych w stomatologii wyrobów medycznych możliwych do wytworzenia w technologii CAD/CAM; możliwość modyfikacji strategii obróbczych; 13. Zapewnienie ciągłej produkcji poprzez możliwość przygotowywania wsadu materiałowego bez zatrzymywania maszyny 14. Możliwość pracy maszyny bez udziału operatora 15. Osłona przeciwpyłowa 16. Kontrola ciśnienia 17. Kontrola uszkodzenia narzędzia. 18. Frezowanie podcięć do 30 stopni. |
| Proponowany termin gwarancji (liczony od dnia podpisana protokołu zdawczo-odbiorczego): |  |
| Termin wykonania zamówienia (liczony od momentu podpisania umowy z wykonawcą -wartość podana w tygodniach) |  |
| Ogóle warunki płatności: |  |

…………………………………………………..….………

<Czytelny podpis>

Proszę podać walutę